11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Счетчик ЭКОМЕРА                                                  заводской номер

Место оттиска клейма ОТК

Соответствует ТУ 4213-006-42847680-2022 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийные обязательства несет ООО СК «ЭКОМЕРА»

121471, г. Москва, Рябиновая ул., д.55, стр.3  8(495)66-96-726

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

На основании результатов первичной поверки

Признан годным и допущен к эксплуатации.

___________________  Поверитель_______________                    Место оттиска клейма поверителя

13 СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ

10.1.  Средний срок службы счетчика – 12 лет.

10.2.  Интервал между поверками – 6 лет.

10.3 Результаты поверки приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Дата поверки | Фамилия поверителя | Результаты поверки | Подпись уполномоченного поверителя | Оттиск клейма поверителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Полное название организации_________________________________________________

«_____»___________________                                                                                                                            	(дата продажи)	                                                                                                         МП

15 ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«_____»___________________                                                         ____________________________                                                                    			                                                                                 (подпись)

Габаритные и присоединительные размеры

Таблица 5

|  | L, мм | W, мм | D, мм | H, мм | H1, мм | D1, мм | n, кол. шт. | d, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экомера ВК50/15 | 270 | 310 | 165 | 300 | 265 | 125 | 4 | 18 | 20,0 |
| Экомера ВК50/20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |
| Экомера ВК65/20 | 360 | 360 | 185 | 310 | 275 | 145 |  |  | 26,0 |
| Экомера ВК80/20 |  | 370 | 200 | 320 | 285 | 160 | 8 |  | 27,5 |
| Экомера ВК100/20 |  | 390 | 220 | 320 | 295 | 180 |  |  | 28,5 |
| Экомера ВК150/40 | 500 | 500 | 285 | 400 | 360 | 240 |  | 23 | 64,0 |

ПАСПОРТ СЧЕТЧИК ВОДЫ КОМБИНИРОВАННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

  - Общие сведения об изделии

1.1 Счетчик воды комбинированный универсальный Экомера ВК (далее – счетчик) предназначен для измерений объема питьевой воды в трубопроводах систем водоснабжения и тепловых сетей теплоснабжения (при температуре от 5 °С до 90°С (корпус красного цвета) и при температуре от 5 °С до 40°С (корпус синего цвета) по СанПиН 2.1.4.1074-01).

1.2 Счетчик может дополнительно комплектоваться герконом для дистанционной передачи импульсов. При оснащении счетчика  импульсными датчиками в обозначении появляется буква «И».

1.3 Счетчик комбинированный состоит из двух счетчиков воды, имеющие разные пределы измерений и переключающего пружинного клапана в одном корпусе.

1.4 Счетчик выпускается по техническим условиям ТУ 4213-006-42847680-2022.

1.5 Номер по Государственном реестре средств измерений 89901-23

  - Технические характеристики

  - Основные параметры счетчиков представлены в таблице 1.

- Таблица 1

| Наименование характеристики |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр условного прохода основного счетчика |  | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| Диаметр условного прохода вспомогательного счетчика |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Объемные расходы воды, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч: | Класс А | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
|  | Класс В | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
| Переходный расход Qt, м3/ч: | Класс А | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 |
|  | Класс В | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
| Номинальный расход Qn, м3/ч | Класс А | 15 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|  | Класс В | 15 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 |
| Максимальный расход Qmax, м3/ч | Класс А | 30 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 |
|  | Класс В | 30 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 |
| Цена наименьшего деления индикаторного устройства, м³ |  | 0,0001 |  |  |  |  | 0.001 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объёма, % в диапазонах: от Qmin до Qt от Qt (вкл.) до Qmax |  | ±5% ±2% |  |  |  |  |  |
| Емкость индикаторного устройства, м³ |  | 999999/99999 |  |  |  |  |  |
| Максимальный объем воды, измеренный за:, м3 | сутки | 370 |  | 900 | 1650 | 2900 | 5700 |
|  | месяц | 11000 |  | 18000 | 33000 | 58000 | 114000 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более |  | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,055 |
| Диапазон срабатывания переключающиеся устройства при закрытии и открытии |  | 0,7…1,4 | 0,7…1,8 | 0,8…1,8 |  | 1,2…2,1 | 4,2…6,0 |
| Присоединение к трубопроводу |  | фланцевое по ГОСТ 12817-80 |  |  |  |  |  |
| Расход воды при потере давления 0,01Мпа Qд м3/ч |  | 20 | 40 | 40 | 70 | 130 | 315 |
| Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, С - атмосферное давление, кПа - относительная влажность при температуре 35 С, % |  | от 5 до 50 от 84 до 106,7 до 95 |  |  |  |  |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 |  | IP68 |  |  |  |  |  |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее |  | 75000 |  |  |  |  |  |
| Средний срок службы, лет, не менее |  | 12 |  |  |  |  |  |

  - Дистанционный выходной сигнал счетчика соответствует требованиям к параметрам ГОСТ 26.013-81, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип сигнала | Импульсный |
| Амплитуда напряжения импульсов, В | До 50 |
| Максимальный коммутирующий ток через контакты, мА | 100 |
| Частота замыкания контактов, Гц, не более | 1 |
| Цена одного импульса для счетчиков Экомера ВК, л×имп.: Ду 50/15, 50/20 65/20, 80/20, 100/20 Ду 150/40 | 100/10 1000/100 |

  - Комплектность

Комплектность счетчика приведена в таблице 3

Таблица 3 – Комплектность

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Счётчик воды комбинированный универсальный | Экомера ВК | 1 шт. |
| Паспорт | – | 1 экз. |
| Методика поверки | – | 1 экз.1 |
| Индивидуальная упаковка | – | 1 шт. |
| Примечание: 1 по требованию или в электронном виде |  |  |

  - Устройство и принцип действия

4.1. Счетчик комбинированный состоит из двух счетчиков воды: турбинный (основной) и крыльчатый (вспомогательный), имеющие разные пределы измерений и переключающего пружинного клапана в одном корпусе Экомера ВК.

Принцип работы счётчиков состоит в измерении числа оборотов турбинки и крыльчатки, вращающихся под воздействием протекшей воды. Вода подается в корпус счётчика, а затем в измерительную полость, внутри которой на специальных опорах вращаются турбинка и крыльчатка. Непосредственно на осях турбинки и крыльчатки закреплены ведущие магнитные муфты, передающие вращение ведомым муфтам, которые находятся в счетных механизмах. Масштабирующие редукторы счетных механизмов приводят числа оборотов турбинки и крыльчатки к значениям объема протекшей воды в м3. При малых расходах поток воды протекает через крыльчатый счетчик, а когда расход увеличивается, вода проходит через турбинный. При этом часть потока продолжает проходить через крыльчатый счетчик. Расчет полного объема воды, прошедшей через комбинированный счетчик, определяется суммированием показаний объема воды турбинного и крыльчатого счетчиков. Крыльчатый счетчик защищен от перезагрузок грибовидным клапаном, который ограничивает расход воды в системе.

4.2 Счетный механизм герметичен и защищен от воздействия магнитного поля.

  - Размещение, монтаж и подготовка к работе

  - Счетчик устанавливается в отапливаемых помещении или специальном павильоне с температурой окружающего воздуха от +5 до +50 °С и относительной влажностью не более 95 %. Место установки счетчика должно обеспечивать свободный доступ для осмотра, снятия показаний в любое время года и гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений.

  - Счетчик устанавливать в трубопровод так, чтобы направление потока соответствовало стрелке на корпусе шкалой вверх (устанавливать счетчик шкалой вниз не допускается). Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть герметичным и выдерживать давление1,6 МПа (16 кгс/см2).

  - Установку осуществлять таким образом, чтобы счетчик всегда был заполнен водой. После отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и других устройств непосредственно перед счетчиком необходимо предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не менее 5 Ду, а за счетчиком - не менее 1 Ду, где Ду - диаметр основного водосчетчика.

  - Присоединение счетчика к трубопроводу с большим или меньшим диаметром, чем диаметр условного прохода счетчика производится при помощи переходников, устанавливаемых вне зоны прямолинейных участков. На случай ремонта или замены счетчика перед прямым участком до счетчика и после прямого участка трубопровода после счетчика устанавливается запорная арматура (вентили, задвижки, клапаны), а также спускники для опорожнения отключаемого участка, которые монтируются вне зоны прямых участков.

  - Перед установкой счетчика трубопровод обязательно промыть, чтобы удалить из него загрязнения и посторонние тела. Перед счетчиком рекомендуется установить фильтр.

  - При установленном в трубопровод счетчике, а также при его монтаже запрещается проводить сварочные работы.

  - Заполнение счетчика водой необходимо производить плавно во избежание повышенной вибрации и гидравлических ударов.

  - Эксплуатация и техническое обслуживание

  - Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте.

  - Периодически проводить внешний осмотр счетчика, проверяя при этом наличие утечек воды (появление капель) в местах соединения штуцеров с корпусом счетчика или с трубопроводом. При появлении течи подтянуть резьбовые соединения или заменить прокладку.

  - При выявлении течи из-под счетного механизма или остановки счетчика его необходимо снять и отправить в ремонт.

  - После ремонта счетчика необходимо провести процедуру его поверки.

  - Нормальная работа счетчика может быть обеспечена только при соблюдении следующих условий эксплуатации:

    - монтаж счетчика выполнен в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего паспорта;

    - счетчик должен использоваться для измерения объема воды на расходах, не превышающих значения номинального Qn и не менее минимального Qmin (указанных в табл. 1);

    - количество воды, пропущенное через счетчик за сутки, не должно превышать значений, указанных в таблице 1;

    - в трубопроводе не должны иметь место гидравлические удары и вибрации, влияющие на работу счетчика.

  - При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в сети необходимо прочистить входной фильтр от засорения.

  - При выпуске из производства каждый счетчик пломбируется поверителем.

  - Эксплуатация счетчика на максимальном расходе допускается не более 1 часа в сутки.

  - Условия хранения и транспортирования

  - Счетчики должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150–69. В воздухе помещения, в котором хранится счетчик, не должны содержаться коррозионно-активные вещества.

  - Транспортирование счетчика производится любым видом закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках в упаковке, предохраняющей от механических повреждений в соответствии с требованиями ГОСТ 6019–83.

  - Транспортирование авиатранспортом допускается только в герметизированных    отапливаемых отсеках.

  - Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие счетчиков указанным требованиям при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации счетчика – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

  - Сведения о рекламациях

9.1    В случае выхода счетчика из строя ремонт может осуществлять только предприятие-изготовитель или организации, имеющие соответствующую лицензию Госстандарта России на ремонт данного средства измерения.

9.2 Если счетчик вышел из строя по вине потребителя, из-за неправильной эксплуатации, не соблюдения указаний, приведенных в настоящем паспорте, нарушении условий хранения и транспортирования изготовитель претензии не принимает.

  - Утилизация

Счетчик не содержит химически и радиационно-опасных компонентов и утилизируется путем разборки.

По всем вопросам, связанным с качеством счетчика следует обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО СК «ЭКОМЕРА» 121471, г. Москва, Рябиновая ул., д.55, стр.3

8(495)66-96-726, info@ekomera.ru